## Sheet1
2016-04-12 | 90S/90F評価結果 |  |  |  |  | (16/4/20 接続を変えて再試験)
9010S | S/N:16001S | [10 empty] | 9010S | S/N:16001S
|  | 周波数50Hz |  |  |  |  | 周波数60Hz | [5 empty] | C-T0間電圧[V]
kV | mA | 入力電流[A] | kV |  |  | 線量[R/min] | 入力電流[A] | kV |  |  | 線量[R/min] |  | 50Hz | 60Hz
60 | 10 | 15 | 89.6 | 77.8 | 95.3 | 5.29 | 15 |  |  |  | 5.4 | 余熱時 | 63 | 65
70 | 10 | 17 |  |  |  | 7.26 | [5 empty] | 60kV10mA | 62.5 | 64.5
80 | 10 | 19 |  |  |  | 8.97 | [5 empty] | 90kV10mA | 60.7 | 63
90 | 10 | 21 |  |  |  | 11.27 | 19 |  |  |  | 10.52 | ボリューム抵抗値 |  | 109Ω
80 | 4 | 10
9010S | S/N:16001S |  |  |  |  | 接続変更版
|  | 周波数50Hz |  |  |  |  | 周波数60Hz
kV | mA | 入力電流[A] | kV |  |  | 線量[R/min] | 入力電流[A] | kV |  |  | 線量[R/min]
60 | 10 | 6 | 89.6 | 77.8 | 95.3 |  | 7
70 | 10 | 8 |  |  |  |  | 9
80 | 10 | 9 |  |  |  |  | 10
90 | 10 | 14 |  |  |  |  | 11
80 | 4 | 3 |  |  |  |  | 3
9010F | S/N:16501 | [10 empty] | 9010F | S/N:16501
|  | 周波数50Hz |  |  |  |  | 周波数60Hz | [5 empty] | C-T0間電圧[V]
kV | mA | 入力電流[A] | kV |  |  | 線量[R/min] | 入力電流[A] | kV |  |  | 線量[R/min] |  | 50Hz | 60Hz
60 | 10 | 4 | 91.9 | 79.9 | 96.3 | 3.85 | 4 | 96.6 | 83.3 | 101.9 | 3.45 | 余熱時 | 53.2 | 55
70 | 10 | 5 |  |  |  | 5.04 | 5 |  |  |  | 4.51 | 60kV10mA | 52.6 | 54.6
80 | 10 | 8 |  |  |  | 6.37 | 7 |  |  |  | 5.66 | 90kV10mA | 52.2 | 54
90 | 10 | 12 |  |  |  | 8.12 | 8 |  |  |  | 6.91 | ボリューム抵抗値 |  | 149.1Ω